SEVIRAL А20 начальный.

Общее описание

Камеры серии A – это начальная серия тепловизоров SEVIRAL пистолетного типа. SEVIRAL серии А доступная камера для большинства стандартных задач. Ударопрочный корпус со степенью защиты IP54 защитит тепловизор от внешних воздействий. SEVIRAL серии А – это ваш надежный помощник в жестких условиях окружающей среды.

Преимущества

- Компактный и прочный корпус: благодаря малому весу SEVIRAL А-серии, всего 450 грамм и степени защиты IP54 оптимально подойдет для использования в повседневных задачах. Прочная конструкция камеры выдержит испытания на падение с высоты 2 метра. В комплекте с камерой SEVIRAL A-серии идет противоударный, влагозащитный, пластиковый кейс, который вы спокойно можете взять с собой. - Простота использования: камеры SERVIRAL А-серии имеют понятный, дружелюбный интерфейс, что позволит с легкостью использовать камеру без профессиональных навыков. - Доступность: камеры SEVIRAL A-серии всегда в наличии на складе. А сервисная поддержка работает 24/7.

Характеристики SEVIRAL A20

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Общее описание серии |  |
| ИК разрешение | 256×192 пикселей |
| Тепловая чувствительность / (NETD) | ≤ 0,05 °С при 30 °С / <50 мК |
| Поле зрения | 50°х37,2° |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0,3 м. |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1,6 мрад |
| Частота кадров | 30 Гц |
| Фокусировка | Фиксированная |
| Информация об ИК-детекторе |  |
| Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр |
| Спектральный диапазон | 7,5 – 14 мкм |
| Информация о дисплее |  |
| Тип дисплея | Цветной ЖК дисплей |
| Разрешения дисплея | 320 х 240 пикселей |
| Размер дисплея | 3,5 дюйма / 8,89 см |
| Режимы изображений |  |
| Режимы изображения | ИК, видимый спектр, картинка в картинке, смешивание |
| Измерение температуры |  |
| Диапазон измеряемых температур | От -20 °С до +650 °С |
| Настройка диапазона температуры | От -20 °С до +150 °С От 0 °С до 650 °С |
| Погрешность измерения температуры | ±2°C или ±2% |
| Анализ изображений |  |
| Изотерма | Ниже или выше заданной температуры |
| Коррекция излучающей способности | Переменная от 0,1 до 1,0 |
| Анализ температуры | Максимальная / минимальная / центральная |
| Коррекция расстояния | Ручная настройка расстояния до измеряемого объекта |
| Коррекция температуры окружающей среды | Ручная настройка температуры окружающей среды |
| Коррекция влажности окружающей среды | 0 до 100% |
| Коррекция погодных условий | Изменение состояния погодных условий: ясно, облачно, дождь, туман, снег |
| Коррекция скорости ветра | Установка требуемой скорости ветра |
| Коррекция нагрузки электрооборудования | Изменение напряжения и тока |
| Настройки изображения |  |
| Цветовые палитры | 10 штук (железо, радуга, черно-белая, и т.д.) |
| Системные настройки |  |
| Командные настройки | Время, дата, язык, единицы измерения, яркость |
| Сигнализация | Установка значения температуры, установка параметра – ниже / выше, подача сигнализации – световая и звуковая |
| Лазер | Лазерная указка, класс 2 |
| Хранение данных |  |
| Формат изображений | .jpg (радиометрический) |
| Формат видео | Н.264 (радиометрический) |
| Цифровая камера |  |
| Фокус | Фиксированный |
| Разрешение цифровой камеры | 5 Мп |
| Поле зрения | 55°х42° |
| Интерфейсы передачи данных |  |
| Передача данных на ПК | С помощью SD карты |
| Наличие Wi-Fi | Поддержка передачи изображения через Wi-Fi |
| Объем памяти |  |
| Тип SD карты | Micro SD |
| Объем памяти | 32 Гб – штатная карта памяти, максимальная 128 Гб |
| Система питания |  |
| Тип аккумулятора | Съемный литий-полимерный аккумулятор |
| Напряжение питания | 11.1 В |
| Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
| Время работы тепловизора | Не менее 4 часов |
| Способ зарядки | Двухсекционное зарядное устройство 12 В |
| Время зарядки | 2 часа |
| Экологические данные |  |
| Степень защиты корпуса | IP54 (МЭК 60529) |
| Диапазон рабочих температур | От -20 °С до + 55 °С |
| Температура хранения | От -40°C до 70°C |
| Устойчивость к вибрации | 2G (МЭК 60068-2-6) |
| Устойчивость к шоку | 25G (МЭК 60068-2-27) |
| Устойчивость к падению | Безопасное падание с 2 метров |
| Физические данные |  |
| Вес | 450 г. |
| Габариты | 237х105х60 мм |
| Цвет | Красный |
| Материал | Противоударный пластик (поликарбонат), износостойкая резина |
| Гарантия |  |
| Гарантия | 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию |
| Информация о поставке |  |
| Тип упаковки | Картонный короб |
| Вес упаковки | 3 кг |
| Габариты упаковки | 365х300х185 мм |
| Страна производства | Российская Федерация |
| Комплект поставки | - Тепловизионная камера – 1 штука - Транспортировочный противоударный пластиковый кейс – 1 штука - Аккумуляторная батарея – 2 штуки - Двухсекционное зарядное устройство – 1 штука - Блок питания для зарядного устройства – 1 штука - SD-карта 32 Гб – 1 штука - Кардридер – 1 штука - Руководство по эксплуатации – 1 штука - Сертификат заводской калибровки – 1 штука - Технический паспорт – 1 штука - Программное обеспечение на электронном - 1 штука |
| Обработка данных с тепловизора |  |
| Программное обеспечение | Бесплатное программное обеспечение «SEVIRAL IR Research» |
| Совместимость | ОС на базе Windows от версии XP и выше |
| Количество одновременно работающих пользователей | Неограниченное количество |